梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

附件1

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目参数及报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 主要技术参数（含配置清单） |  |
| 质保期（年） | 3 |
| 使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 4.其他材料

- 包括但不限于厂家授权书、同类业绩、产品彩页、厂家生产许可证、专机专用耗材名称/报价等。

- 5.声明函

声明函

梧州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需

求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我

方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材

料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实

性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：    年   月   日

附件2  设备需求参数

- 种植机

- 主要技术参数

- 1. 无碳刷的马达，通过了Zone M区必备检验。

- 2. 扭矩调节在5-70N，转速在300-40000rpm。

- 3. 具有扭矩过载保护功能，保护手术过程中安全。

- 4. 脚踏具备防水功能，符合欧盟class lla医疗器材规范，通过了Zone M区必备之AP检验。

- 5. 转速、扭矩、冷却水流量、转速比、故障报警信息在显示屏显示。自动螺线刀头功能。

- 6. 冷却水流量最大在100毫升/分钟。水流量可通过主机调节。

- 7.适合多种不同速比的弯直手机：可选配20：1（标准/免工具拆装/自发光）,１：１（用于颌面外科手术手机）等。

- 8. 马达及其马达连线可高温高压消毒。

- 9. 不需要任何附加设备,只需更换种植机头就可以把不带光系统升级为带光系统。

- 10.种植系统搭配的手机头部的六角形夹持系统的专利设计。

- 种植手术椅子

- 主要技术参数：

- （一）、整体要求：电子模拟控制技术，电动牙科椅与侧箱采用分体式设计，侧箱落地，不随电动牙科椅一同升降。椅背、平衡臂、转臂、灯臂等采用铝合金材质。

- （二）、性能特点：

- 医生位：

- 1.★电子模拟技术控制系统：动态器械均采用红外线光电感应开关控制，可精确控制动态器械的启动及关闭。

- 2.★动态器械管线具有主动防回吸功能，降低交叉感染的风险。

- 3.▲标配小推车治疗台，治疗台可以电动升降（640MM—840MM范围升降），采用触摸式多功能控制面板，可控制椅位运动及多项功能，设置并储存不少于五个智能化程序椅位。配有LCD显示屏，可显示设备当前工作状态。

- 4.▲系统自带开机自检、故障监测及故障代码显示功能。

- 5.▲配有动态器械管线快接系统。

- 6.治疗台配有硅胶衬垫，可拆卸清洗或进行高温高压灭菌。

- 7.动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定。

- 8.治疗台配有气锁开关，可轻松控制治疗台上下放置位置。

- 9.配有不锈钢器械托盘。标配高清内窥镜系统，采用无线传输手柄。

- 助手位：

- 1.▲强、弱吸的启动和关闭均采用红外线光电感应开关控制，具有延时吸唾功能。

- 2.吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。

- 3.触摸式助手位控制面板可控制电动牙科椅运动、漱口位、急救位、复位、冷热漱口水、冲痰盂、口腔灯开关等。

- 4.助手位四个器械搁架：助手位三用枪、强吸、弱吸及内置式光固化机挂架。

- 5.★助手位臂采用双关节设计，转臂可大角度旋转，调节臂可进行不少于12档高度调节，充分满足临床四手操作的需求。

- 侧箱：

- 1.牙科综合治疗机采用分体式设计，侧箱直接安装在地面不随电动牙科椅升降。

- 2.专用的口腔灯，采用LED光源，为临床带来舒适、高效的工作体验。光照度最高可达90000Lux，并可进行多档调节，色温4000-5500K可调。配有感应式开关，可控制口腔灯亮灭或进行光亮度调节，与椅位智能联动。

- 3.一体式无缝陶瓷漱口盆，可在180°范围内旋转。漱口盆具有安全保护开关，当漱口盆旋转到电动牙科椅一侧，电动牙科椅会停止运动，保证患者及设备的安全。

- 4.▲转臂、平衡臂、前臂连接杆、灯臂

- 电动牙科椅：

- 1.采用多关节头枕，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用。

- 2.★具有椅位记忆，可设定并储存不少于五个智能化程序椅位。

- 3.▲电动牙科椅采用内导轨设计，靠背俯仰过程中，座垫前后移动，实现运动补偿。

- 4.电动牙科椅皮垫采用无缝皮，便于清洁保养。

- 5.电动牙科椅座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。

- 6.★电动牙科椅采用直流静音电机，配有软起动系统，使电动牙科椅柔性起动、停止。

- 脚控开关：

- ★多功能集成脚控开关，可控制动态器械转速、椅位运动、手机单喷气/无水操作、口腔灯开关。可控制5个记忆椅位：工作位A/B、漱口位、漱口复位、复位，并与口腔灯智能联动。一键完成多项功能。

- 便携式新生儿听力筛查仪（×2台）

- 主要技术参数：

- 1、基本要求：用于综合判断听力损失程度与类型，综合判断蜗性听力损失等，具备DPOAE筛查模式。便携式，可充电，能连接电脑传输保存数据并打印检查结果，能长期保存纸质版检查结果（不要热敏纸打印）。

- 2、测试环境不需要特定隔音室间，不需要一次性耗材。

- 3、资质认证：产品具有医疗器械注册证

- 4、测试频点：≥4个

- 5、测试声强度：40-70 dB SPL，5dB SPL步进

- 6、筛查型DPOAE频率范围：2-5KHz

- 医用干燥箱

1、外型尺寸:≤(高)1950x(宽)1000x(深)660；前后不锈钢门通道式

2、内胆尺寸:≤(高)1500x(宽)820x(深)550；容量：≥677L

3、控温范围:室温+10℃~120℃，定时范围:1分~99小时99分

4、操作方式:智能温控仪表，数显定时。

5、电源:380V(三相四线)，加热功率:≥7KW

6、≥8层不锈钢承物网板。

- 血型（与交叉配血）自动分析仪

主要技术参数

检测速度：每小时处理≥72张ABO/RhD血型卡，每小时可完成≥96个样本的血型鉴定的试验，≥192个不规则抗体筛查的试验

准确率：100%。操作简便，敏感性高，可以检出低含量抗原抗体，结果清晰可靠、便于保存，并满足多种数据管理的要求，能适用于ABO血型正反定型自动化检测，Rh（D）和不规则抗体筛选、交叉配血及其他基于凝胶卡的实验。

- ≥2个机械臂

- ≥2个加样通道

- ≥96个标本位

- ≥12个试剂位

- ≥240 个新卡位

- 1台24卡孵育器

- 1台24卡离心机

- 1台血型卡判读仪

- 生物安全柜

主要技术参数：

- 外形尺寸(LxWxH) (mm)≥1500×750×2250mm

- 内部尺寸(LxWxH) (mm)≥1350×600×660mm

- 进气过滤器规格1380×470×69×①

- 排气过滤器规格920×420×69×①

- 血小板功能相关检测（流式细胞仪法）

| 项目 | 系统指标 |
| --- | --- |
| *激光器配置 | 488nm 激光器功率≥40mW，638nm 激光器功率≥80mW |
| 散射光 | FSC；SSC |
| 荧光通道 | FITC；PE；PerCP；PE-Cy7；APC；APC-Cy7 |
| 荧光检出限 | FITC≤200MESF PE≤100MESF APC≤20MESF |
| FSC 检出限 | FSC≤1.0um |
| *仪器分辨率 | FSC CV%≤2%，FITC CV%≤2%，PE CV%≤2% |
|  | 其他荧光素 CV%≤3% |
| 电子探测器 | 雪崩APD 光电探测器 |
| 激发模式 | 空间立体激发模式，固定光路无需调节，光学系统整体温控 |
| 光路设计 | 直线光路设计，光学滤色片可以随实验需求进行更换 |
| 独立检测器 | 所有荧光检测通道分别对应独立检测器 |
| 荧光线性 | 流式荧光强度线性系数不低于 0.98 |
| FSC 和 SSC 分辨 率 | 可以将外周血中红细胞和血小板分开；可以将外周血白细胞三群分开。 |
| 倍体分析线性 | 有效区分粘连体，倍体线性 1.95-2.05 之间 |
| 表面标志物检测准确性 | 淋巴细胞表面表达的 CD3、CD4、CD8、CD16/CD56 和 CD19 阳性百分比结 果在给定范围内 |
| 表面标志物检测重复性 | 重复检测样品 CD3、CD4、CD8、CD16/CD56 和 CD19 阳性百分比结果的变 异系数 |
| 携带污染率 | 携带污染率≤0.1% |
| 仪器稳定性 | 环境温度变化不超过设定温度的 5%时，在 8h 内检测 FSC 及所有荧光 通道峰值荧光道数的波动范围≤±10% |
| *进样系统 | 自动 40 管试管架，EP 管，96 孔板自动进样，上样系统具有自动混匀功 能。 |
| 体积法进样 | 采用定量泵定体积进样。分析时标本间自动清洗。 |
| *细胞/颗粒计数功能 | Yes |
| 液瓶容量 | 废液桶 ≥5L、鞘液桶 ≥5L |
| 自动清洗系统 | 多种液路系统自动维护程序，一键自动操作。 |
| 软件 | （1）具有开启和关闭激光器功能； （2）具有控制仪器进行自检的功能； （3）具有多通道多参数采集功能： 提供 8 通道 25 参数采集；8 通道分别是 FSC，SSC，FITC，PE，PerCP， PE-Cy7，APC 及 APC-Cy7；25 参数分别是 Time 参数及每一通道的 3 参数 （A 参数，H 参数，W 参数）。 （4）可控制仪器进行采样实时显示； （5）支持数据采集、分析、 自动存储、导入、导出及添加报告功能； （6）支持荧光表达定量标定（MFI值）及分析功能。 （7）开关机和登陆功能； （8）数据接口：软件是基于 TCP/IP 协议，完成控制及数据存储，数据 存储格式为 FCS 标准格式； （9）用户管理功能：软件设有密码，不同级别的用户应可进行相应功能 的操作，分为普通用户、管理用户、技服用户。 |
| 电气安全 | 应符合 GB 4793.1-2007、GB4793.9-2013 和 YY 0648-2008 中适用条款的 要求。 |
| 电磁兼容 | 应符合 GB/T 18268.1-2010 和 GB/T 18268.26-2010 的要求。 |
| 电源 | （1）电压：100-240VAC (单项交流电） （2）频率：50/60Hz （3）功率：120VA |
| 环境条件 | （1）室内使用 （2）海拔高度在 2000m 以下： （3）环境温度：10℃- 30℃ （4）对于 31℃时最大相对湿度为80%；温度为 40℃时相对湿度线性降 低 50%； （5）电源电压波动：不超过标称电压的 10% （6）瞬态过压类别：II 类 （7）额定污染等级：2 级- |
| 设备的类别 | 固定式 |

- 贮血医用冰箱

主要技术参数：

1.要求温度：2~6℃

- 2.有效容积≥429L

- 3.具备温度超警戒报警功能

- 贮浆医用冰箱

主要技术参数：

- 要求温度：<-20℃

- 有效容积≥262L

- 具备温度超警戒报警功能

- 胎心监护仪

- 主要技术参数：

- 1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）手动/自动胎动检测；连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。

- 2、胎心率测量范围：不小于30bpm～250bpm。胎心率测量精度应：≤±1bpm。宫缩压力测量范围：0-100单位。

- 3、无线探头，探头放回后自动充电，探头充满电后工作时长≥3小时。探头断点续传功能：探头与主机断开后可以存储数据，连上主机后数据自动续传。

- 4、支持播放胎心音，胎心音大小可以调节支持寻找胎心，找到胎心后可以关闭声音。

- 5、支持双床位监护，一台机器可同时监护两名孕妇，支持双胎监护。

- 6、内置大容量锂电池，可持续断电工作。

- 7、支持有线/无线连接中央监护系统。

- 8、支持选段打印、A4纸打印功能。

- 除颤监护仪

- 主要技术参数：

- 1.可显示≥4通道监护参数波形。

- 2.提供双色报警灯

- 3.支持中文操作界面。

- 4.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

- 6.手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引

- 7.体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

- 8.支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间

- 9.除颤仪符合通过国家三类注册、CE(MDR)认证

- 骨科牵引床

主要技术参数：

标准配置：防夹摇手、引流袋挂钩、骨科牵引架、吊环、病历卡座、全包脚轮、四角防撞轮、输液架插座、侧伏式钢质弯管护栏。

主要功能：背板最大角度>75°、左右分腿升降、吊臂康复训练、退步牵引功能、腿板最大角度>40°、整床升降480-660mm、脚板可手动调节0-60°。